2013年第1次湖北省凝血试验检验室间质评活动说明

一、质评项目

凝血酶原时间（PT）、激活部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fbg）三个项目。

二、质评物7

本次质评物批号 为201311、201312、201313。

三、注意事项

（一）本次活动建议测定日期为2月27日，结果回报截止日期为3月31日。请各单位按时回报，逾期者不予统计。

（二）请按各实验室现用方法测定质评物。质评物保存温度：2～8℃：使用前将本品用1ml蒸馏水复溶，轻旋混匀并室温静置15分钟，不能倒转小瓶或剧烈混合。复溶后的质控物盖好盖在2～8℃可稳定8小时。每次用前都要轻轻混匀。

（三）请按要求认真填写《回报表》中每一栏，要求逐项填写、字迹清晰。本专业仪器、试剂、方法编码有新增，请参照《2013年湖北省临床实验室质量控制评价计划》P84~87页填写。亦可登陆湖北省临床检验中心网站（http://www.hbccl.cn）查询编码，如你室所用之仪器、试剂为“其他”，请详细列出名称。结果回报登陆该网站进入“室间质评”回报。

（四）报告方式：PT、APTT结果保留一位小数，Fbg结果保留整数位数。

1、ISI：为国际敏感指数缩写，表示凝血活酶试剂对凝血因子缺乏的敏感性，ISI值越接近1.0，表明敏感性越高。

2、实验室应使用标有国际敏感指数ISI值的凝血活酶试剂。根据PT测定的比值和ISI值计算出国际标准化比值INR，将INR结果填入回报表中相应的位置。INR计算公式：INR=PTRISI

PTR：患者PT/正常对照PT的比值（PT比值）。（正常对照血浆通常将至少20份健康，年龄在10-55岁间的男女个体，且要排除服药者，在平静、空腹状态下抽血，分离血浆后混和在一起，以弥补凝血因子的个体差异。混合血浆可分装小瓶，—80℃保存或冷冻干燥）

INR：为国际标准化比率缩写。其意义是使用不同的凝血活酶试剂测得的结果具有可比性，表达PT结果的报告方式。

仪器法只要将ISI值输入，测定结果的秒数及INR值同时打印出来，手工法；用有乘法功能的计数器计算，输入PTR值---按YX键---再输入ISI----按（=）号，即可得出INR值。

（五）请各实验室将当月或前一个月的室内质控数据填好，一并寄至中心质评科。

联系地址： 武汉市武昌区丁字桥路100号        邮政编码： 430064

联系电话：（027）87279656  87275214(传真)     联 系 人： 付琼华

湖北省临床检验中心血液学质评组

二○一三年元月

湖北省凝血试验室间质评活动测定结果回报表

（2013年第1次）

实验室编号：                          单位名称：

测定日期：                            结果发出日期：

室内质控物厂家：                      批    号：

你室每月检测标本：                 份

回报截止日期：3月31日

| 项目 （单位） | 检测结果 |  |  | 编码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 201311 | 201312 | 201313 | 方法 | 仪器 | 试剂 |
| PT （秒） |  |  |  |  |  |  |
| INR |  |  |  | ISI值： |  |  |
| APTT（秒） |  |  |  |  |  |  |
| Fbg （mg/dl） |  |  |  |  |  |  |

注：1、PT、APTT结果保留一位小数，Fbg结果保留整数位数。

2、方法、仪器、试剂编码请参照《活动要求》中附表1、2、3填写。

样本质量      1=满意           2=不满意 （请注明不满意原因）：

检测者签名：                    科主任签名：

填表日期：                      单位签章：