2013年第1次湖北省临床基因扩增检验（病毒学定量）

室间质评活动说明

一、质评项目：HBV DNA、HCV RNA。

二、质评物： HBV DNA检测样本 5份，批号为：201311、201312、201313、201314、201315；HCV RNA检测样本 5份，批号为：201311、201312、201313、201314、201315。

三、注意事项

（一）本次活动结果回报截至日期：2013年3月31日。结果反馈日期2013年5月15日。

(二)请用你室常规使用的PCR方法检测，然后认真填写本回报表诸项，请勿空项，否则会影响你室质评评分。

（三）PCR测定定量结果请按试剂盒要求填写，网上填报格式例如：6.88×105填报成6.88E5；“低于检测下限”便于计算机统计需要填报为“0”。

（四）本次活动质控物未开封可保存于-15℃以下。质控物使用时待完全融化且平衡至室温，颠倒5次以上混匀后方可使用；如当日未用完且未污染，可2-8℃保存，须在1周内用完；此外，应避免反复冻融和重新分装。如有絮状沉淀，可先将样品混匀后，3000rpm/min离心5min取上清检测。

四、实验要求

（一）试剂配制：所有试剂都尽可能平衡到室温后使用。HBV-DNA等检测中的浓缩液及质控物， 融化后建议定量分装至离心管中，一次使用不完的冻存下次使用，避免反复冻融。

（二）样本制备

1、吸取上清液：吸头不要接触到离心管内壁，尽量在离心管中央，悬停在液面下随液面下降而逐渐下移，尽量吸净上清液。

2、沉淀处理：HBV-DNA等浓缩过程中的沉淀，用振荡器很难完全分散也可能影响核酸的提取，导致测定结果偏低。建议用一只小镊子轻敲离心管底部使沉淀尽可能分散，充分混匀，然后用离心机点离一下。

3、提取：提取液是一种混悬液，易沉淀，加取过程中要不断抽吸混匀。

4、加样：核酸的提取液2ul加入反应管中，这一步移液器使用非常关键。首先保证移液器和吸头是配套的，再就是吸头是垂直于液面吸取样本，移液时用力要均匀，尽可能一次性移出全部样本。2ul移液器校正困难，当标准曲线线性关系不好时，可以考虑是否是移液器使用时间过久，应该及时更换。

（三）扩增分析：扩增仪首先应预热一下再使用。扩增开始后应注意观察温度曲线，不符合温度变化规律的曲线，如升温曲线变得平坦提示仪器部分或全部加热模块功能损坏，从而导致结果错误。在结果判定时应注意分析扩增曲线，出现倒“S”形，常提示病毒含量较高，必须稀释后复查。

联系地址： 武汉市武昌丁字桥路100号         邮政编码： 430064

联系电话：（027）87841046   87275214(传真)    联 系 人：黄鹏

临床基因扩增检验（病毒学）质评组

二○一三年元月

湖北省临床基因扩增检验（病毒学定量）室间质评测定结果回报表

（2013年第1次）

实验室编号：                         单位名称：

测定日期：                           报告发出日期：

| 项目＼样本编号 | HBV DNA | HCV RNA |
| --- | --- | --- |
| 201311 |  |  |
| 201312 |  |  |
| 201313 |  |  |
| 201314 |  |  |
| 201315 |  |  |
| 试剂名称编码 及批号 |  |  |
| 仪器名称编码 及型号 |  |  |

注：结果报告 (定量单位为IU/ml, 如果为copies/ml，请换算为IU/ml)；使用仪器、试剂请依据《2013年湖北省临床实验室质量控制评价计划》第62～64页临床基因扩增检验室间质评编码表填写相应编码。

意见和要求：

检测者签名：                                 科主任签名：

填表日期：                                   单位盖章：